| Наручилац | Дом здравља „Др Милорад Мика Павлвовић“ Инђија |
| --- | --- |
| Адреса | Српскоцрквена број 5 |
| Место | Инђија |
| Број одлуке | 01.3-4-8/2017 |
| Датум | 30.03.2017 |

На основу члана 54. став 12. тачка 1.  и  члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку, формирана за спровођење поступка јавне набавке услуга одржавање медицинских апарата обликована по партијама, доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Мења се и допуњује Конкурсна документација за набавку услуга одржавање медицинских апарата у ЈНМВ 04/2017 и то на страни 5 у обрасцу III Врста, техничке карактеристике  која је саставни део конкурсне документације у партијама 4,5,6,7, тако што се:

- На страни 5,37,38,39,40,41,42,43,44мења „ Испитивање температурног поља еталонираним инструментом и Издавање Уверења о о еталонирању од стране  акредитоване лабораторије за еталонирање која поседује сертификат  ИСО 17025 за такву врсту испитивања“ тако да сада гласи:

„Испитивање температурног поља еталонираним инструментом и Издавање Уверења о испитивању температурног поља од стране  акредитоване лабораторије за еталонирање која поседује сертификат  ИСО 17025 за такву врсту испитивања“.

2.На страни 5 иза става 4  Евентуалне ситне поправке типа замена ручица, исправљање полица, дотезање вијака испод дихтунга врата, замена прегорелих буксни електричних грејача, и сл. у склопу ванредног сервиса.

додаје се текст који гласи: „ Назнака за партију 1 и 2“.

Саставни део ове одлуке је измењен део конкурсне докуметанције на странама5,37,38,39,40,41,42,43,44  .

Објавити:

- на Порталу јавних набавки,

- на интернет страници Наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

III- ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ , КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.-пречишћен текст

Предмет услуге је редовно сервисирање медицинских апарата која се налази у Дому здравља ,,Др Милорад Мика Павловић“,Инђија а дата је у техничкој сепцификацији и то:

Партија 1 - Аутоклав ,,Сутјеска“ тип 300

Демонтажа и  монтажа вентила сигурности ( 1 ком.).

Испитивање и Издавање Извештаја  о испитивању подешености вентила сигурности у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО  4126-1, од стране акредитоване лабораторије која поседује сертификат  ИСО 17025 за такву врсту испитивања;

Демонтажа и монтажа мановакуумметра  ( 1 ком.)

Испитивање и издавање Уверење о еталонирању мерила(мановакуумметра) у складу са вашећим правилником од стране акредитоване лабораторије која поседује сертификат  ИСО 17025 за такву врсту испитивања;

Аутоклав ,,Сутјеска“ тип 500

Демонтажа и  монтажа вентила сигурности ( 2 ком.).

Испитивање и Издавање Извештаја  о испитивању подешености вентила сигурности у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО  4126-1, од стране акредитоване лабораторије која поседује сертификат  ИСО 17025 за такву врсту испитивања.

Партија 2-  Аутоклав (централна стерилизација)

Аутоматски парни стерилизатор ,,Сутјеска“ 339 ( централна стерилизација)

Демонтажа и  монтажа вентила сигурности ( 3 ком.).

Испитивање и Издавање Извештаја  о испитивању подешености вентила сигурности у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО  4126-1, од стране акредитоване лабораторије која поседује сертификат  ИСО 17025 за такву врсту испитивања.

Демонтажа и монтажа мановакуумметра ( 3 ком.);

Испитивање и издавање Уверење о еталонирању мерила(мановакуумметра) у складу са вашећим правилником од стране акредитоване лабораторије која поседује сертификат  ИСО 17025 за такву врсту испитивања.

Партија 3-  Дестилатор ,,Сутјеска“

Демонтажа , чишћење и монтажа хладњака, чишћење преливне цеви.

Чишћење котла, чишћење преливне шоље.

Чишћење цеви за допуњавање.

Провера електричне инсталације.

Партија 4, 5, 6,7  Суви стерилизатори

Испитивање електроинсталација и механичких склопова ( техничка контрола)

Издавање уверења о техничкој исправности апарата од стране сервисера са радним налогом где су наведен опис извршених техничких контрола ;

Испитивање температурног поља еталонираним инструментом и Издавање Уверења о испитивању температурног поља од стране  акредитоване лабораторије за еталонирање која поседује сертификат  ИСО 17025 за такву врсту испитивања;

Евентуалне ситне поправке типа замена ручица, исправљање полица, дотезање вијака испод дихтунга врата, замена прегорелих буксни електричних грејача, и сл. у склопу ванредног сервиса.

Назнака за партију 1 и 2:

- Прегледи вентила сигурности уређени су чланом 18. тачка 4  важећег Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник РС“ број 87/11 ) .

Прегледи манометра и мановакуумметра уређени су Наредбом о мерилима за која је обавезан преглед („Сл.гласник СРЈ“ број 30/2002, 34/2002 и „Сл.гласник СЦГ “ број 32/2003).

Рок одзива ради извршења не може бити дужи од 2 дана од момента упућивања позива. . Хитне сервисне интервенције: у току истог дана по упућеном позиву од стране Наручиоца

- Рок извршења може бити од 1 дана  до максимално 7 дана.

- Место извршења је Дом здравља ,,Др Милорад М.Павловић“ Инђија.

- Наручилац захтева да понуђач да минимални гарантни рок за извршену услугу сервисирања и испоручени резерви део који не може бити краћи од 12 месеци од дана извршене услуге односно дана испорученог резервног дела.

- Понуђач је дужан да наведене послове обавља савесно и благовремено у циљу обезбеђивања непрекидног рада апарата и продужавања његовог века трајања, а према упутствима и прописима произвођача. Све услуге потребно је извршити у реалном времену извршења и уз реалан утрошак сервисног, резервног и осталог материјала.

- Понуђач приликом стручног прегледа и поправке сачињава уредну документацију о прегледу и пријему апарата, о извршеном раду сервисера и утрошеном материјалу. Исправном документацијом сматра се, између осталог, радни налог попуњен са техничким подацима, датумом, именом и презименом сервисера и корисника испуњеног штампаним словима и потписима. Понуђач се обавезује да након сваке извршене сервисне услуге попуни „СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата и изда потврду о техничкој исправности апарата.

Наручилац захтева од понуђача да изврши услугу и ванредног сервисирања медицинских апарата који се налазе у Дома здравља Инђија, а дата је у спецификацији. Ванредан сервис обухвата неограничен број позива у случају квара, при чему је Наручилац дужан да обавести понуђача о насталом квару писаним путем на факс или електронском поштом, на контакте које понуђач достави у својој понуди.

- Понуђач је дужан да се одазове у року од 2 дана од момента упућивања позива. Ванредан сервис обухвата долазак сервисера, утврђивање квара, отклањање квара као и замену свих потребних делова апарата који су предмет јавне набавке. Хитне сервисне интервенције: у току истог дана по упућеном позиву од стране Наручиоца

- Понуђач се обавезује да након сваке извршене сервисне услуге попуни „СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата и изда потврду о техничкој исправности апарата.

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да достави списак резервних делова са ценама које ће бити важеће за време трајања Уговора о сервисирању предметне опреме.

ДОКАЗ О КВАЛИТЕТУ: сертификат или потврду о исправности апарата при свакој испоруци .

У ______________  дана                  М.П.   	                 		           Понуђач

5) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И СТРУКТУРОМ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА 4- Suvi Sterilizator Sterimatic ST-11

Одржавање подразумева:Испитивање електроинсталација и механичких склопова ( техничка контрола)

Издавање уверења о техничкој исправности апарата од стране сервисера са радним налогом где су наведен опис извршених техничких контрола ;

Испитивање температурног поља еталонираним инструментом и Издавање Уверења о испитивању температурног поља од стране  акредитоване лабораторије за еталонирање која поседује сертификат  ИСО 17025 за такву врсту испитивања;

Евентуалне ситне поправке типа замена ручица, исправљање полица, дотезање вијака испод дихтунга врата, замена прегорелих буксни електричних грејача, и сл. у склопу ванредног сервиса;

Упутство како да се попуни:

У колону 3 понуђачи уписују јединичну цену без пдв-а за наведену услугу:

У колону 4 понуђачи уписују јединичну цену са пдв-ом за наведену услугу;

У колони 5 уписују укупну цену без пдв-а тако што се помоножи количина ( колона 2) са јед.ценом без пдв-а ( колона 3);

У колони 6 уписују укупну цену са пдв-ом тако што се помоножи количина ( колона 2) са јед.ценом са пдв-ом ( колона 4);

У ставци Путни трошак  понуђачи уписују у колону 6 путни трошак без пдв-а, а у колони 6 путни трошак са пдв-ом;

У ставци УКУПНО ЗА 1 СТЕРИЛИЗАТОР понуђачи уписују збир свих ставки по колони ЗА 1 стерилизаотр без пдв-а и колони са пдв-ом уз додатак путних трошкова.

У ставци УКУПНО за 2 стерилизатора понуђачи множе укупно за 1 стерилизатор пута 2 комада без и са пдв-ом;

Рок плаћања: 90 дана од дана достављања фактуре;

Рок одзива ради извршења:_____(не може бити дужи од 2 дана од момента упућивања позива)

Рок извршења:___________________ ( не може бити дужи од 7 дана)

Гарантни рок за извршене услуге:_____________ ( не може бити краћи од 12 месеци)

Гарантни рок за испоручени резервни део:__________ ( не може бити краћи од 12 месеци)

Рок важења понуде:_____ дана ( не може бити дужи од 60 дана);

*ВАНРЕДНО ОДРЖАВАЊЕ

| Цена норма сата без ПДВ-а | Цена норма сата са ПДВ-ом | Цена путног трошка без пдв-а |
| --- | --- | --- |

У случају ванредног квара на апарату, понуђач се обавезује да изврши поправку по цени норма сат наведеној у тех.спец., као и да достави списак резервних делова са ценама које ће бити важеће за време трајања Уговора о сервисирању предметне опреме.

M.П.                                             Потпис понуђача

______________________

5) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И СТРУКТУРОМ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА 5- Suvi Sterilizator Instrumentarija Zagreb

Одржавање подразумева:Испитивање електроинсталација и механичких склопова ( техничка контрола)

Издавање уверења о техничкој исправности апарата од стране сервисера са радним налогом где су наведен опис извршених техничких контрола ;

Испитивање температурног поља еталонираним инструментом и Издавање Уверења о испитивању температурног поља од стране  акредитоване лабораторије за еталонирање која поседује сертификат  ИСО 17025 за такву врсту испитивања;

Евентуалне ситне поправке типа замена ручица, исправљање полица, дотезање вијака испод дихтунга врата, замена прегорелих буксни електричних грејача, и сл. у склопу ванредног сервиса;

Упутство како да се попуни:

У колону 3 понуђачи уписују јединичну цену без пдв-а за наведену услугу:

У колону 4 понуђачи уписују јединичну цену са пдв-ом за наведену услугу;

У колони 5 уписују укупну цену без пдв-а тако што се помоножи количина ( колона 2) са јед.ценом без пдв-а ( колона 3);

У колони 6 уписују укупну цену са пдв-ом тако што се помоножи количина ( колона 2) са јед.ценом са пдв-ом ( колона 4);

У ставци Путни трошак  понуђачи уписују у колону 6 путни трошак без пдв-а, а у колони 6 путни трошак са пдв-ом;

У ставци УКУПНО ЗА 1 СТЕРИЛИЗАТОР понуђачи уписују збир свих ставки по колони ЗА 1 стерилизаотр без пдв-а и колони са пдв-ом уз додатак путних трошкова.

У ставци УКУПНО за 21 стерилизатора понуђачи множе укупно за 1 стерилизатор пута 21 комада без и са пдв-ом;

Рок плаћања: 90 дана од дана достављања фактуре;

Рок одзива ради извршења:_____(не може бити дужи од 2 дана од момента упућивања позива)

Рок извршења:___________________ ( не може бити дужи од 7 дана)

Гарантни рок за извршене услуге:_____________ ( не може бити краћи од 12 месеци)

Гарантни рок за испоручени резервни део:__________ ( не може бити краћи од 12 месеци)

Рок важења понуде:_____ дана ( не може бити дужи од 60 дана);

*ВАНРЕДНО ОДРЖАВАЊЕ

| Цена норма сата без ПДВ-а | Цена норма сата са ПДВ-ом | Цена путног трошка без пдв-а |
| --- | --- | --- |

У случају ванредног квара на апарату, понуђач се обавезује да изврши поправку по цени норма сат наведеној у тех.спец., као и да достави списак резервних делова са ценама које ће бити важеће за време трајања Уговора о сервисирању предметне опреме.

M.П.                                             Потпис понуђача

5) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И СТРУКТУРОМ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА 6- Suvi Sterilizator Titanox

Одржавање подразумева:Испитивање електроинсталација и механичких склопова ( техничка контрола)

Издавање уверења о техничкој исправности апарата од стране сервисера са радним налогом где су наведен опис извршених техничких контрола ;

Испитивање температурног поља еталонираним инструментом и Издавање Уверења о испитивању температурног поља од стране  акредитоване лабораторије за еталонирање која поседује сертификат  ИСО 17025 за такву врсту испитивања;

Евентуалне ситне поправке типа замена ручица, исправљање полица, дотезање вијака испод дихтунга врата, замена прегорелих буксни електричних грејача, и сл. у склопу ванредног сервиса;

Упутство како да се попуни:

У колону 3 понуђачи уписују јединичну цену без пдв-а за наведену услугу:

У колону 4 понуђачи уписују јединичну цену са пдв-ом за наведену услугу;

У колони 5 уписују укупну цену без пдв-а тако што се помоножи количина ( колона 2) са јед.ценом без пдв-а ( колона 3);

У колони 6 уписују укупну цену са пдв-ом тако што се помоножи количина ( колона 2) са јед.ценом са пдв-ом ( колона 4);

У ставци Путни трошак  понуђачи уписују у колону 6 путни трошак без пдв-а, а у колони 6 путни трошак са пдв-ом;

У ставци УКУПНО ЗА 1 СТЕРИЛИЗАТОР понуђачи уписују збир свих ставки по колони ЗА 1 стерилизаотр без пдв-а и колони са пдв-ом уз додатак путних трошкова.

У ставци УКУПНО за 3 стерилизатора понуђачи множе укупно за 1 стерилизатор пута 3 комада без и са пдв-ом;

Рок плаћања: 90 дана од дана достављања фактуре;

Рок одзива ради извршења:_____(не може бити дужи од 2 дана од момента упућивања позива)

Рок извршења:___________________ ( не може бити дужи од 7 дана)

Гарантни рок за извршене услуге:_____________ ( не може бити краћи од 12 месеци)

Гарантни рок за испоручени резервни део:__________ ( не може бити краћи од 12 месеци)

Рок важења понуде:_____ дана ( не може бити дужи од 60 дана);

*ВАНРЕДНО ОДРЖАВАЊЕ

| Цена норма сата без ПДВ-а | Цена норма сата са ПДВ-ом | Цена путног трошка без пдв-а |
| --- | --- | --- |

У случају ванредног квара на апарату, понуђач се обавезује да изврши поправку по цени норма сат наведеној у тех.спец., као и да достави списак резервних делова са ценама које ће бити важеће за време трајања Уговора о сервисирању предметне опреме.

M.П.                                             Потпис понуђача

______________

5) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И СТРУКТУРОМ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА 7- Suvi Sterilizator ENC

Одржавање подразумева:Испитивање електроинсталација и механичких склопова ( техничка контрола)

Издавање уверења о техничкој исправности апарата од стране сервисера са радним налогом где су наведен опис извршених техничких контрола ;

Испитивање температурног поља еталонираним инструментом и Издавање Уверења о испитивању температурног поља од стране  акредитоване лабораторије за еталонирање која поседује сертификат  ИСО 17025 за такву врсту испитивања;

Евентуалне ситне поправке типа замена ручица, исправљање полица, дотезање вијака испод дихтунга врата, замена прегорелих буксни електричних грејача, и сл. у склопу ванредног сервиса;

Упутство како да се попуни:

У колону 3 понуђачи уписују јединичну цену без пдв-а за наведену услугу:

У колону 4 понуђачи уписују јединичну цену са пдв-ом за наведену услугу;

У колони 5 уписују укупну цену без пдв-а тако што се помоножи количина ( колона 2) са јед.ценом без пдв-а ( колона 3);

У колони 6 уписују укупну цену са пдв-ом тако што се помоножи количина ( колона 2) са јед.ценом са пдв-ом ( колона 4);

У ставци Путни трошак  понуђачи уписују у колону 6 путни трошак без пдв-а, а у колони 6 путни трошак са пдв-ом;

У ставци УКУПНО ЗА 1 СТЕРИЛИЗАТОР понуђачи уписују збир свих ставки по колони ЗА 1 стерилизаотр без пдв-а и колони са пдв-ом уз додатак путних трошкова.

У ставци УКУПНО за 2 стерилизатора понуђачи множе укупно за 1 стерилизатор пута 2 комада без и са пдв-ом;

Рок плаћања: 90 дана од дана достављања фактуре;

Рок одзива ради извршења:_____(не може бити дужи од 2 дана од момента упућивања позива)

Рок извршења:___________________ ( не може бити дужи од 7 дана)

Гарантни рок за извршене услуге:_____________ ( не може бити краћи од 12 месеци)

Гарантни рок за испоручени резервни део:__________ ( не може бити краћи од 12 месеци)

Рок важења понуде:_____ дана ( не може бити дужи од 60 дана);

*ВАНРЕДНО ОДРЖАВАЊЕ

| Цена норма сата без ПДВ-а | Цена норма сата са ПДВ-ом | Цена путног трошка без пдв-а |
| --- | --- | --- |

У случају ванредног квара на апарату, понуђач се обавезује да изврши поправку по цени норма сат наведеној у тех.спец., као и да достави списак резервних делова са ценама које ће бити важеће за време трајања Уговора о сервисирању предметне опреме.

M.П.                                             Потпис понуђача

______________